操作方式

## 操作方式

  - 切换带锯

    - EXAKT 300电机控制器

a

b

图22：电机控制器EXAKT 300

乐队速度

- 左止点：切割带以最小速度运行

- 右止点：切割带以最大速度运行b主开关开/关

AKT	版本09/2016	47

保养与维护

# 保养和维护

正确操作后，EXAKT设备非常可靠，仅需很少的维护。

为确保这一点，必须按照维护计划在指定的时间间隔内进行以下维护和保养工作。

在进行保养和维护工作之前，必须阅读安全章节！

如果忽略“安全”一章，受伤的风险会增加。

维护只能由已被指派执行此任务的人员，并已就相关风险和危险被指示并具有适当资格的人员进行。

- 在进行保养和维护工作之前，必须断开设备的电源！

- 在某些应用中，冷却剂可能会受到污染。

在某些应用中，冷却剂可能会受到污染。冷却液具有传染性和毒性！

然后，操作员必须正确处置受到生物或微生物污染的冷却剂。

- 请遵守冷却液，清洁剂和消毒剂制造商的说明。

- 准备对策，例如抽气和个人防护装备。

D始终保持整个系统清洁。

B！ AKT	版本09/2016	49

保养与维护

### 保养和维护计划

| 系统 | 时间表 | 保养和维护工作 | 章节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 金刚石带锯 | 每次使用后 | 检查金刚石带锯周围的整个区域是否有污垢/污染，必要时进行清洁。 |  |
| 切割带 | 每次使用后 | 检查切割带是否有污垢/污染，必要时进行磨损和清洁/更换。 | 7.3 |
|  |  | 检查切割带的张力，并在必要时拧紧夹紧螺母。 | 5.3 |
| 托辊 | 每次使用后 | 检查支撑辊到切割带的调整，并在必要时重新调整。 | 5.3.2 |
|  |  | 检查支撑辊是否脏污/污染，必要时进行磨损和清洁/更换。 | 7.4 |
| 冷却液 | 每周 | 检查冷却液的液位，必要时重新加注冷却液。 | 7.7.1 |
|  |  | 检查冷却液是否有污垢/污染，更换所有冷却液，并在必要时清洁冷却液/冲洗管路。 | 7.7.2 |
| 冷却液箱 | 每次使用后 | 检查冷却液箱中是否有灰尘沉积，必要时进行清洁。 | 7.8 |
|  |  | 检查冷却液箱底板绝缘板上的纱布过滤器（塑料孔过滤器），并在必要时进行更换。 | 7.8 |
| 平行指南 | 每次使用后 | 始终检查是否有污染，必要时进行清洁 | 请参阅并行指南的操作说明 |
| 配饰 | 每次使用后 | 务必检查真空板，激光切割线的指示等是否有污垢/污染，必要时进行清洁。 | 请参阅附件的使用说明书 |

50	版本09/2016	B！ AKT

保养与维护

  - 清洁外壳

ii>。

清洁之前，请拔下设备上的电源插头。

0

_	在清洁过程中意外开启设备可能会导致手指受伤。

,.,.,	清洁之前，请拔出设备上的电源插头，或将其与电源断开。

- 切勿用水喷洒金刚石带锯进行清洁，也不要使用高压清洁器对其进行清洁。

清洁外壳时，请勿使用任何腐蚀性的清洁剂，例如丙酮或硝基溶液。实践证明，使用清洁溶剂或异丙醇进行清洁非常有用。

## 检查/清洁和更换切割带

切割带磨损/污染会导致切割结果不准确或不干净。通常，切削结果显示出非常平坦的切削表面，且表面粗糙度非常低。

为了满足各种要求，每次使用后以及更换产品后，都必须检查切割带是否脏污和磨损：

- 清洁肮脏的切割带。

- 更换磨损的切割带（为此，请参见第5.3节）。

B！ AKT	版本09/2016	51

保养与维护

### 支持滚子维护

    - 检查/清洁和更换EXAKT 300支持辊

b

C

a

图24：EXAKT 300支撑辊

- 拆下切割带（a）。

- 松开上部支撑辊上的固定螺丝（b），然后从支架上取下辊。

- 松开下部支撑辊上的固定螺丝（c），然后将辊从其支架上卸下。

- 使用提供的清洁纸清洁支撑辊导槽中的沉积物。

- 检查支撑辊是否可以自由移动，并在必要时清洁轴承，或用新的支撑辊更换整个支撑辊。

  - 从轴承上卸下螺钉和垫圈。

  - 用一个轴承拉出支撑辊。

  - 仅使用清洁溶剂清洁两个轴承。

  - 用无树脂的润滑油润滑两个轴承（01 fur Stutzrollen /支撑辊用油）。

  - 将支撑辊与中间环，垫圈和螺钉组装在一起。

- 重新安装上下支撑辊。

52	版本09/2016	B！ AKT

保养与维护

## 检查/清洁和更换EXAKT 310/311支持辊

图25：EXAKT 310/311支撑辊

- 拆下切割带（a）。

- 从支撑辊（b）上拧下固定螺丝（c）。

- 从其支架上卸下整个支撑辊（b）。

- 对下部支撑辊（d）进行相同操作。

- 使用提供的清洁纸清洁支撑辊导槽中的沉积物。

- 检查支撑辊是否可以自由移动，并在必要时清洁轴承，或用新的支撑辊更换整个支撑辊。

  - 从轴承上卸下螺钉和垫圈。

  - 用一个轴承拉出支撑辊。

  - 拆下两个轴承之间的中间环。

  - 仅使用清洁溶剂清洁两个轴承。

  - 用不含树脂的润滑油脂润滑两个轴承。

  - 将支撑辊与中间环，垫圈和螺钉组装在一起。

- 重新安装上下支撑辊。

E +！ AKT	版本09/2016	53

保养与维护

7.5. 更换黄色平底皮带

b

黄色的扁平皮带可确保金刚石切割带在砂轮上的顺畅运行。黄色的扁平皮带是磨损部件。下图显示了如何在下轮处更换EXAKT 300的平皮带。

a

图26：更换EXAKT 300

- 拆下切割带。

- 握住车轮（a）。

- 用螺丝刀提起皮带（b），然后从车轮上拉出。

- 清洁扁平皮带的安装槽。

- 首先将新的扁平皮带放在下方，然后以圆周运动将其压入车轮的螺母中。

- 放在切割带上。

54	版本09/2016	等等！AKT

保养与维护

## 凉爽

检查填充水平

,

Lll	如果冷却液的液位过低，则冷却液泵可能会空转。

每次操作后都要检查冷却液的液位。如果冷却液液位过低，则必须重新注入冷却液。

- 在水箱后部的单独开关处关闭冷却液泵。

- 从冷却液箱的地板上取下盖板。

- 按照“施加孔乳液”一章中的说明施加孔乳液。

- 将内孔乳液注入冷却液箱（在纱布上过滤）。冷却液液位应恰好在盖板下面。

- 从冷却液箱的地板插入盖板。

- 通过水箱后面的单独开关打开冷却液泵。

- 打开金刚石带锯时，闭环循环会自动打开。

B！ AKT	版本09/2016	57

保养与维护

### 检查质量

被生物或微生物污染的冷却液对健康有害！

请遵守冷却液，清洁剂和消毒剂制造商的说明。

正确处置冷却液。

准备对策，例如抽气和个人防护装备。

某些应用后，冷却剂可能会受到污染。冷却剂然后具有传染性和毒性。然后必须更换并正确处理受生物或微生物污染的冷却剂。

- 将排水软管连接到排水阀。

- 将排水软管输送到合适的容器中，必要时可以在其中正确处理冷却液。

- 打开排水阀。

- 从冷却液箱的地板上取下盖板。

- 用水仔细冲洗并清洁整个冷却液箱。

- 将新的纱布缠绕在冷却液箱底部的绝缘板上（塑料孔过滤器），然后重新插入。

- 关闭排水阀。

- 按照“施加孔乳液”一章中的说明施加孔乳液。

- 将内孔乳液注入冷却液箱（在纱布上过滤）。冷却液液位应恰好在盖板下面。

- 从冷却液箱的地板插入盖板。

- 打开冷却液泵。

58	版本09/2016	¼！ AKT

保养与维护

### 清洁排水盘

警告

冷却/冲洗回路可能被污染的冷却剂阻塞。

每次运行后都要检查冷却液。如果冷却液被污染，请更换所有冷却液并清洁冷却液/冲洗回路。

D有关说明，请参见“检查冷却液质量”一章。

等等！ AKT	版本09/2016	59

排除故障

# 补救功能

| 描述 | 原因 | 补救 |
| --- | --- | --- |
| 金刚石带锯无法打开 | 电源中断 | 建立电源检查保险丝 |
|  | 传动皮带撕裂 | 更换皮带 |
|  | 驱动器故障 | 联络服务 |
|  | 电气模块无功能 | 联络服务 |
|  | 驱动器/电动机过载开关已触发 | 关闭主开关上的设备，然后按下电动机过载开关（电动机外壳背面的黑色针形开关）。 |
| 降低精细切割质量 | 切割带脏/磨损 | 清洁切割带并在必要时更换 |
|  | 频段速度不正确 | 纠正乐队速度 |
|  | 换档（仅适用于EXAKT 310和311） | 调整轮 |
|  | 支撑辊调整不正确 | 重新调整支撑辊 |
|  | 支重轮脏/磨损 | 清洁或更换支撑辊 |
|  | 黄色扁平皮带破损 | 更换黄色平皮带 |
|  | 切割时张力过低 带 | 增加切割带的张力 |
| 没有 冷却液/润滑进料，或进料量太低 | 冷却液泵的单独开关已关闭 | 打开冷却液泵 |
|  | 冷却/冲洗回路阻塞 | 清洁冷却/冲洗 电路 |
|  | 冷却/冲洗回路的管线已弹出 | 检查/插入线路 |

60	版本09/2016	Bt：AKT

技术数据

### 技术数据

  - 一般数据

|  | 单元 | 300CL | 300CP | 310CL - |  |  | 310CP ···- |  |  | 311 CL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 脚印 长宽高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毫米 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 1000 |
|  | 毫米 | 800 | 800 | 1200 |  |  | 1200 |  |  | 1200 |
|  | 毫米 | 850 | 850 | 1350 |  |  | 1350 |  |  | 1350 |
| 速度 切割带 | 米/分 | 10- 560 | 10- 560 | 10- 800 |  |  | 10- 800 |  |  | 10- 800 |
| 切削力 | N | 0.5 - 1.0 | 0.25 - 1.0 | 1.0 - 8.0 |  |  | 1.0- 8.0 |  |  | 1.0 - 8.0 |
| 最高切割长度 | 毫米 | 140 X 90 | 100 X 80 | 270 X 190 |  |  | 180 X 180 |  |  | 380倍 168 |
| 重量约 | 公斤 | 50 | 50 | 160 |  |  | 160 |  |  | 180 |
| 冷却液加注量 | L | 约 .6 | 约 . 610 | 约 . 10 |  |  | 约 . 10 |  |  | 约 . 10 |
| 工作高度 | 毫米 | 350 | 350 | 570 |  |  | 570 |  |  | 590 |
| 材质 机械零件 |  | 硬化阳极氧化铝；不锈钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 筑屋材料 |  | 铝;耐油和耐海水涂料 |  |  |  |  |  |  |  |  |

AKT	版本09/2016	61

技术数据

### 可以使用的机油和消毒剂

| 制造商 | 名称 · | - '' |
| --- | --- | --- |
| 钻孔油： | ESSO Kutwell 30、40或70 BP微动239 L |  |
| 消毒剂： | 使用合适的消毒剂 |  |

当使用空心油或乳液时，会产生少量的气溶胶。

在孔油或乳液中添加消毒剂以杀死细菌。

62	版次09/2 016	等等！ AKT

技术数据

  - 特殊电压

#### 金刚石带锯E300

| 电压（伏） ''" .. | 频率Hz | 电机功率> W |
| --- | --- | --- |
| 1 X 220-240 | 50-60 | 120 |
| 1 X 100-115 | 50-60 | 120 |

金刚石带锯E310

| 电压（伏） |  | .. | -·- | 频率Hz | 电机功率（W） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X 220-240 |  |  | 50-60 | 220 |
| 1 | X 100-115 |  |  | 50-60 | 220 |

金刚石带锯E311

| 电压（伏） |  | - | -· | 频率Hz | 电机功率（W） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X 220-240 |  |  | 50-60 | 220 |
| 1 | X 100-115 |  |  | 50-60 | 220 |

B :: AKT	版本09/2016	63

备件和消耗品

# 备件和消耗品

  - 订购备件

使用本章作为传真模板订购备件。在下表中输入所有必需的数据，并将这些页面以及带有打勾的备件发送给您的专业经销商。

|  | 发件人 | 接受者 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  |  |
| 姓，名 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |
| 城市/位置 |  |  |  |
| 电话 |  |  |  |
| 传真 |  |  |  |
| 设备名称 |  | 类型 |  |
| 序列号 |  | 购买日期 |  |

64	版本09/2016	埃克特

备件和消耗品

## 消耗品

#### 一般

文章	'!"	描述

"'	.	--• - ..., - ..	- .... -·

'	数量

"

ntJmber	--

30910	01毛皮Kuhlmittelemulsion 11-

切削油11切削油

41500	Objekttrager（50x100x2 mm）25圣

滑轨（25x75x1.5mm）25个

41510	Objekttrager（50x100x1,5 mm）25圣

滑轨（50x100x1.5mm）25个

41520	Objekttrager（50x100x2 mm）25圣

滑轨（50x100x2mm）25个

51000	Technovit 7200 VLC，柠檬胆，1kg

Technovit 7200 VLC，Liqht curinq树脂（1 kq）

51080	Technovit 4000，粉碎机，1公斤

Technovit 4000，粉末1,5kq

51090	Technovit 4000，Kunststoff / Kaltpolymerisat

Technovit 4000，冷固化树脂

51100	Technovit 7210 VLC，Prazisionskleber，30毫升Technovit 7210 VLC（30毫升），精密粘合剂

51300	Technovit 7230 VLC，定影灯，100 m Technovit 7230 VLC（100ml），定影胶

51340	Technovit 9100 neu，1.1千克Technovit 9100 Neu kaltehart。,Einbettkunststoff（1.9千克）TECHNOVIT 9100新的冷聚合树脂

B！ AKT	版本09/2016	65

备件和消耗品

#### 金刚石带锯E300

| 文章编号 | 描述 | - | ·- | - -- | - | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34100 | 直径Trennband 0.1 mm D32 切割带0.1mm I 032 |  |  |  |  |  |
| 34110 | 直径Trennband 0.1 mm D46 切割带0.1mm I 046 |  |  |  |  |  |
| 34120 | 直径Trennband 0.1 mm D64 切割带0.1mm I 064 |  |  |  |  |  |
| 34310 | 直径Trennband 0.2 mm D46 切割带0.2mm I 046 |  |  |  |  |  |
| 34320 | 直径Trennband 0.2 mm D64 切割带0.2mm I 064 |  |  |  |  |  |
| 34330 | 直径Tre带0.2毫米D91 切割带0.2mm I 091 |  |  |  |  |  |

| 金刚石带锯E310 / E311 .. 文章编号 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 34410 | 直径Trennband 0.1 mm D64 切割带0.1mm I 064 |  |
| 34420 | 直径Trennband 0.1 mm D91 切割带0.1mm / O91 /微距 |  |
| 34450 | 直径Trennband 0.2 mm D64 切割带0.2mm I 064 |  |
| 34460 | 直径Tre带0.2毫米D91 切割带0.2mm I 091 |  |
| 34600 | 直径Trennband 0.3 mm D91 切割带0.3mm I 091 |  |
| 34610 | 直径Trennband 0.3 mm D126 切割带0.3mm IO 126 |  |
| 34620 | 直径Trennband 0.3 mm D151 切割带0.3mm IO 151 |  |
| 34630 | 直径Trennband 0.3 mm D181 切割带0.3mm I 0181 |  |

66	版本09/2016	B！ AKT

备件和消耗品

  - 金刚石带锯E 300的备件

15

图29：金刚石带锯E 300

B :: AKT	版本09/2016	67

备件和消耗品

| 位置 | 艺术。 没有。 | 描述 |  |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - · | - |  |
| 1 | 39140 | Flachriemen，凝胶 |  |  |  |
| 2 | 39120 | 平皮带，黄色劳夫拉德/ oben komplett米。Kugellagern und Gelbem Flachriemen 上滚子配有滚珠轴承和 黄带 |  |  |  |
| 3 | 39130 | 劳弗拉德·乌滕（Riemenscheibe）Komplett米Kugellagern und gelbem Flachriemen下辊带有滚珠轴承和黄色皮带 |  |  |  |
| 4 | 39210 | Rundriemen皮草Antrieb 770毫米 圆皮带驱动770mm |  |  |  |
| 5 | 30510 | Stotzrollen 0.1毫米（2个库存） 支撑辊0.1mm，1套 |  |  |  |
|  | 30520 | Stotzrollen 0.2毫米（2个库存） 支撑辊0.2mm，1套 |  |  |  |
| 6 | 35450 | Schlossschraube M8x30 f。拜托Lagerblock f.obere Stotzrolle 蘑菇头螺丝M8x30固定 塑料块f上支撑辊 |  |  |  |
| 7 | 30540 | Lagerblock f.obere Stotzrolle 换档块支撑辊 |  |  |  |
| 8 | 30650 | Kuhlmittelregelstift 冷却液调节器销 |  |  |  |
| 9 | 35560 | T-Rohr皮草Kuhlung 300 冷却用T型阀300 |  |  |  |
| 10 | 30560 | Feststellschraube MS，施华兹毛皮Stotzrollen 300 黑色固定螺丝，用于支重轮300 |  |  |  |
| 12 | 30800 | Kuhlmittelpumpe 220-230 V 冷却泵220-230 V |  |  |  |
|  | 30810 | Kuhlmittelpumpe 100-11 0 V 冷却泵100-110 V |  |  |  |
| 13 | 33260 | 铝-罗兴0 5x1x14毫米 铝管5x1x14mm |  |  |  |
| 14 | 30850 | Verteiler-Stutzen毛皮Kuhlmittelpumpe 300/310 |  |  |  |

68	版本09/2016	B！ AKT

备件和消耗品

| 位置 | 艺术。 没有。 | 描述 ' | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分流器f冷却泵300/310（冷却出口） |  |
| 15 | 30840 | Verbindungsschlauch毛皮Kuhlmittelpumpe连接塑料软管和冷却泵，含。 2个夹 |  |
| 16 | 30860 | SchlauchkupplunglAI f。施罗布动词Kuhlmittelpumpe 连接件/铝制软管 泵 |  |
| 17 | 30390 | 尼克斯·康普利特 |  |
| 18 | 30820 | 挠性保护接头Schalter / Ein-Aus f。抽水机 开启/关闭泵 |  |
| 19 | 30780 | Justierbarer Ful1毛皮Kuhlmittelwanne，康普利特 可调脚f油箱，完整 |  |
| 20 | 30710 | Ablaufhahn fur Kuhlmittelwanne /坎普莱特 |  |

等等！AKT	版本09/2016	69

索引

11	指数

A

配饰	25

制造商地址	5

调整轮毂..................................... 36、55

调整切割带的后部位置	34

调节下轮............ 36，55

调整支撑辊	34

调整车轮	36

涂孔乳液	46

应用领域	14

自动定位器	25

B

冷却/冲洗回路阻塞... 45、59孔乳液	46

钻孔油	46

可以使用的镗孔油	62

镗孔油/乳液	12

C

保养和维护工作	49

检查支撑辊............. 52，53

清洁支撑辊................................ 52，53清洁.............................................. ............ 11，51

清洗剂	13

清洁排水盘	59

闭环循环	45

连接电压	8

消耗品	65

连续运转	43

控制电子	25

常规电机控制器	47

冷却液控制销........................ 4 3，45

冷却液填充水平。	57

冷却液泵	21

冷却液质量	58

冷却连接................................ 23，45

冷却连接，可连续运行	24

冷却单元。	21

切割带组装	29

D

符合性声明	76

描述	14

设备组合	16

设备版本	15

设备电压	29

数字千分尺	25

消毒剂	46

驱动等级	63

E

设备配置

EXAKT 300	17

考试310	18

考试311	19

勃起	26

EXAKT 300	27

考试310/311	28

F

缺点	60

G

一般安全说明	6

H

处理化学物质	12

处理冷却液/润滑剂	12

I

安装	26

塑料挡水板	41

有机玻璃保护	40

安装位置	8

安装平行导轨	39

B！ AKT	版本09/2016	73

指数

安装防溅保护	40

L

激光切割效果增强。	25

M

电源电压	29

电机控制器................ 20、21、47、48

0

订购备件............................... 5，64

p

平行导轨	25

塑料孔过滤器	46

塑料挡水板	41

有机玻璃保护	40

R

更换切割带	51

更换橡胶带	54

更换支撑辊..... 52、53

s

安全须知	9

安全标志	7

供货范围

EXAKT 300	27

考试310/311	28

选择位置	8

服务查询	5

备件

金刚石带锯E 310/311	70

金刚石带锯E300	67

特殊电压	63

启动	8

托辊保养	52

打开冷却液泵	46

T

技术数据	61

铭牌	21

u

通用样品架	25

按照说明进行使用（预期用途）	13

V

真空板	25

电压版本	29

w

保固条件	75

74	版本09/2016	:: AKT

附录

### 附录

  - 保修条件

如果以下情况导致设备使用不当，则取消制造商的保证：

- 不遵守这些操作说明；

- 使用不合格的人员； l

- 未经授权修改设备及其组件。制造商对由此引起的任何损失不承担任何责任。

### 警告

I

使用不正确的备件或润滑剂会损坏设备的功能；制造商的保修取消！

如果使用未经认可的备件或润滑剂，则不能保证设备正常工作，并且保修被取消。

只能使用原厂备件和润滑剂或EXAKT认可的备件和润滑剂。

塔克	版本09/2016	75

附录

## 符合性声明

Et TAKT

EC符合性声明

在

EC机械指令（2006/42 / EC）

EXAKT先进技术有限公司

罗伯（och-str。 5

D-22851德国诺斯莱德

电话：-t49 40 529 560-0

我们谨以此为依据，根据其结构和设计，以下描述的机器以及我们自己发布的版本，均符合欧盟相关准则的所有安全和健康要求。

如果未经我们批准对机器进行修改，则证书将丧失其有效性。

机器名称：

EXAKT 300/310/311德拉蒙德锯

序列号：	从300-0121吨，310-00211，311-00211的建造年份：	从2016年9月

ma <：hine还符合EMC指令（2014/30 / EC）和EC低压指令（2014/35 / EG）的所有规定。

适用的和声标准：

DIN EN ISO 1 4121-1 :(2007），EN！SO 12100-2：2003，EN ISO 1 2100-2：2003

EN 13849-1：2006，EN 95 4•1

EN 12268：2003

DIN EN 55014-1：05.2012，FCC 1 5：09.2001，DIN EN 55014-2：06.2009，DIN Ell 61000·3-2：03.2010，EN 61000-3-3：03.2014，DIN EN 61000-4-2：12.2009 ，DIN EN 6100 <>-4-3：04.2011，DIN EN 61000-4-4：04.2013，DIN EN 61000-4-5：07.2013，DIN EN 61000-4-6：08.2014，DIN EN 61000 -4-11 ：02.2005，DIH EN 61000·6•3：09.2011

EN 60 335-1，EN 60 204·1 VDE0701

该产品符合Gecman设备安全法（GSG）的要求。

授权文件代表：Bernd Franke

授权dQCUmertetion rel的Addre $$美元（有效期：请参见上文）

Notdersledt，

21.11.2016	首席执行官Bernd Franke

德特	签名结尾（字母

EXAKT Ac！,, fechno ies GmbH•长袍<t-1Coch-Stra8< 5 · 0-22851 Nord • rsledl / G•,rnany

T ..，9（O）。Q051 95 60-0•f .r，9(O)•O .S ll 99 59•iuollJ）e：Ql：td·VIWW，OAa kLde

11毫升Gerithl NordolSted l HRB 5001•Goschli f \ sfuh«t：llcrnd Franke·ll•mborgu Sp;，riomc（BlZ 200 S05 SO，）

18Atl;删除OOS 0550！OSI 2135 33•SWlf r。代码（BIO：HAS'llEH H100 <。

Konlo Nr，tj nll，/ c noJ JOSI 21H8）

76	编辑日期09/2016	E +！ AK T