等等！ AKT

·=-, 平行

指南

操作说明

版本09/2016

CL /	CP / 311

货号：30892DE-AA

# 1	目录

- 目录	2

- 联络地址	4

  - .	制造商地址	 4

  - 维修和订购备件	4

- 安全	5

  - 有关安全的一般信息	5

  - 安全标志	6

  - 启动	7

  - 选择位置	7

  - 操作安全说明	8

  - 清洁安全说明	9

  - 处理化学物质和冷却剂/润滑剂	9

  - 清洗剂	10

  - 停产	10

  - 按照说明进行使用（预期用途）	10

- 说明/概述	11

  - 描述	11

  - 可能的组合	12

- 设备配置	13

  - 平行导轨	13

    - CL（接触线）	13

    - CP（联络点）	14

    - 平行导轨311（仅用于带锯EXAKT 311）	15

  - 控制电子/电机控制	16

    - CP控制器	16

- 安装	17

  - 组装平行导轨300/310	17

  - 组装平行导轨311	18

  - 组装饲料重量	20

  - 电气连接	21

- 操作方式	22

  - 操作CP控制器	22

    - 开始摆运动	22

    - 停止摆运动	23

    - 打开和关闭切割带	23

  - 建立怠速模式	24

  - 更换样品架	25

  - 附上样品	26

  - 切割平面的粗调	27

  - 精确调整切割平面	28

  - 设定切割深度	29

  - 在CP模式下切割	30

- 保养与维护	31

  - 保养和维护计划	31

  - 日常清洁	32

  - 每周清洁	33

  - 给线性导向轴承和导向轴上油	34

- 排除故障	35

  - 故障表	35

  - 切割结果错误	36

- 备件和配件	38

  - . 订购备件	38

  - 平行导轨300/310的备件	39

  - 尾架CP 300/310的备件	41

  - 平行导轨控制器300/310	43

  - 平行导轨300/310的工具	44

- 指数	45

- 附录	47

  - 保固条件	47

B！ AKT	版本09/2016	3

## 联系地址

## 制造商地址

EXAKT Advanced Technologies GmbH Robert-Koch-Stra e 5

22851 诺德施泰特德国

电话：+49 40 529 560-0

传真：	+49 40 524 9959

电子邮件：info@exakt.de http://www.exakt.de

## 备件的服务和订购

如果您有服务咨询或要订购备件，请联系订购设备的专业经销商。

D

使用“备件和附件”一章中的订购表订购备件。

### 安全

  - 有关安全的一般信息

- 负责设备及其相关组件的安装，启动，操作和维护的每个人都必须全面阅读和理解这些说明，尤其是“安全”一章。

可能必须考虑相应人员的专业资格来提供指导。

这些说明中的符号说明：

表示非常危险的情况。忽视此说明会导致致命或严重的不可逆的伤害。

表示非常危险的情况。忽视此说明可能会导致致命或严重的不可挽回的伤害。

### 警告

表示存在财产损失的风险。忽视此说明可能会导致财产损失。

在这里，您会发现当前背景下的重要背景信息和说明，或一系列操作中的状态信息

D

### 安全符号

|  | 含义 |
| --- | --- |
|  | 割伤警告 |
|  | 电压警告 |
|  | 警告一般和非分类危险 |
|  | 自动启动前的警告 |
|  | 警告有毒物质 |
|  | 拉电源插头 |
|  | 戴防护眼镜 |

  - 启动

为了您自己的安全，请始终遵守所有安全说明。

在启动设备之前，必须确信操作员已满足所有安全条件。

遵守相关的事故预防规定以及其他公认的安全和职业健康规定。

未完全放置的平行导轨可能会从油箱掉落并造成伤害。

组装时，请确保平行导轨完全位于轴承表面上。

### 选择位置

平行导轨只能安装在预定的带锯上（请参见“章节说明”）。牢固并水平安装。

### 警告

请勿在平行导轨上放置任何物体。

## 操作安全说明

避免从事以下活动：

- 会对用户或任何其他人的生命和肢体造成生命危险，损害设备或任何其他物质资产，损害设备的安全性和功能，不遵守所列的安全说明。

该设备只能由已被指派执行这些任务，并已就相关风险和危险接受过指示并具有适当资格的人员进行维护和修理。

在操作过程中，请保持工作区处于关闭状态，并仅将其打开以纠正故障并进行维护工作。

工作结束后，请立即重新连接所有缺少的安全设备并盖好。

进行带电连接时，请务必拔下电源插头。粗心会导致触电。

在电气系统上进行维护时，请遵守以下规定：

    - 断开设备连接。

    - 防止设备重新开机。

    - 检查是否没有电源。

    - 接地和短路。

    - 覆盖所有相邻的带电部件并固定危险区域。

## 清洁安全说明

清洁之前，请拔下设备上的电源插头。

在清洁过程中意外开启设备可能会导致手指受伤。

IA

•

清洁之前，请拔出设备上的电源插头，或将其与电源断开。

# 警告

切勿用水冲洗平行导板或使用高压清洁器对其进行清洗。

## 处理化学物质和冷却剂/润滑剂

在处理油，油脂和其他化学物质时，请遵守相应的安全数据表和相关制造商的处置说明，以及所有当地安全要求。

使用切削油或乳剂时产生少量的气溶胶。

确保已正确吸出并戴上防护眼镜。

A

•

- 如果接触有毒，传染性或放射性物质，则必须针对各自的应用采取必要的安全措施。

- 每次维修或保养之前，都要对设备进行消毒。

## 清洗剂

使用清洁剂时，请遵守各自的安全数据表和有关各自制造商的处置说明，以及所有本地安全要求。

/ JJt ..	使用爆炸性或高度易燃的清洁剂会增加爆炸的风险。

请勿使用任何易燃易爆的清洁剂！

## 退出运营

根据使用方式的不同，设备可能会被例如生物或有毒物质污染。

在处置设备或将其退还之前，请清洁和/或消毒设备。随设备附上去污证书。

## 请根据说明进行使用（预期用途）

该设备必须仅按“说明”一章中所述与EXAKT交付并认可的组件一起使用。

超出这些限制的任何使用均不视为预期用途。对于由此造成的损坏，制造商不承担任何责任；在这种情况下，用户/操作员本人承担全部风险。

## 描述/概述

  - 描述

精密平行导轨只能与EXAKT金刚石带锯一起使用。

平行导向装置使用户可以使用最大范围的样品架或真空板将样品固定在适当的位置，因此可以非常精确地平行于带锯的切割带引导样品。

对于这些变化，两种方法之间存在基本差异：

- 接触线（CL）

- 联络点（CP）

在CL版本中，在整个切割区域都有一条切割线。CP版本的平行导轨装有由步进电机控制的活动套筒。步进马达将套筒-从而使样品-摆运动。这种摆运动将切割带与要切割的样品之间的接触长度减小到一个“点” =接触点= CP。这导致高的比前进力，同时总的进给力低。可以以各种角度（大约14°，28°，56°）预设套筒（样品）的摆运动。另外，摆速可以从“ O”调整到最大值。当摆运动关闭时，驱动马达的作用就像是摆运动的制动器（步进马达）。有时需要用新鲜的组织或骨髓将骨骼分开，这是不希望摆运动的地方。

# 可能的组合

可以使用平行导轨，如下表所示：

|  | - | 实例300 | Exakt310 | 实例311 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可以使用的平行导轨 |  |  |  |  |
| CL |  | X | X | X*-- |
| CP |  | X | X | X* |
| 平行导轨311（大型工作台） |  | -- | -- | X |

*选件：转换套件为E311的平行导轨

订购平行导轨时，请务必指出所用带锯的类型，因为平行导轨的尺寸不同。

D

### 设备配置

  - 并行指南5.1.1.CL（联系方式）

图1：平行导轨：CL（接触线）

- 滚花螺丝夹

- 样品平行虎钳，真空板和其他样品架的套筒

- 金属板盖，导向轴在下面

- 带工具架的尾架

- 定位轮，用于将样品定位在切割带的方向上。 1圈（360°）= 100µm将样品放置在金刚石切割带上

- 带滚花螺丝的调节环

B！ AKT	版本09/2016	13

# 5.1.2.CP（接触点）

图2：平行导轨：CP（接触点）

- 滚花螺丝夹

- 样品平行虎钳，真空板和其他样品架的套筒

- 金属板盖，导向轴在下面

- 摩擦阻尼器，阻尼从步进电机到轴套的振动

- 带工具架的尾架

- 带摆锤驱动的步进电机（CP）

- 拨轮

  - 套筒连接打开时：1圈（360°）= 100µm将样品放置在金刚石切割带上

  - 套筒联轴器关闭时：1圈（360°）= 36°套筒或样品的旋转运动

- 带滚花螺丝的调节环

- 套筒联轴器的盖子下方有夹紧螺钉，用于夹紧和打开套筒联轴器

### 控制电子/电机控制

根据所使用的切割技术或平行导轨，使用了两个控制电子设备。

### CP控制器

#### 5	6	7	8

9

4	10

11

3	12

2

1

#### 14	13

图4：CP控制器

- 主电缆插座	8. 摆运动

- 主开关	9. 操作指示灯

- 保险丝座	10.	摆运动-Off-

- 速度和摆锤按钮	11.	铭牌

运动	12.	CAN总线插座（空闲）

- 摆角动作56°（±28°）	13.	传感器插座

- 摆角动作28°（±14°）	14.	步进电机电缆插座

- 摆角动作14°（±7°）	（摆运动）

### 安装

6.1. 组装并行指南300/310

图5：组装

未完全放置的平行导轨可能会从油箱掉落并造成伤害。

组装时，请确保平行导轨完全位于轴承表面上。

- 清洁油箱上平行导向装置的轴承表面（3个侧面）。

- 在轴承表面上涂一层薄薄的油脂。

- 将平行导轨（1）放在轴承表面上。

- 拧紧夹具支架（2），但不要拧紧。

- 沿纵向移动平行导向器，使其在轴承表面上与切割带大致对齐。

- 沿切割方向将平行导板压向轴承表面（参见箭头），直到止动杆在支撑边框上齐平。

- 拧紧夹具支架。

- 再次确保止动条在支撑边框上齐平。

塔克	版本09/2016	17

### 组装进料重量

图7：进料重量（例如：CP版本）

- 将饲料砝码支架的电线钩入螺栓（1）。

  - 螺栓位于以下位置，具体取决于版本：

    - 步进电机（CP版）

    - 尾架（CL版）

    - 底板（311）

- 将电线铺设在转向辊（2）上。

- 将所需的砝码挂在进料砝码支架（3）中。

### 警告

通常，请尝试选择最小的进给重量，以获得最佳的切割效果并延长使用寿命。

### 电气连接

1

(Q)0

图8：说明

- 连接控制器之前，将后部的主开关（2）设置为“ O”。

- 使用随附的钩形扳手将控制电子装置拧到螺栓（1）上。

- 将连续进给和摆动运动的步进电动机电缆连接到控制器后部（3）的相应插座上（请参见Fehler！）。

- 将路径传感器的电缆（仅V型）连接到控制器（3）的背面（请参阅Fehler！）。

- 通过“ V控制电子设备”控制带式电动机时，将带式电动机的电缆连接到控制器的后部（请参阅第2章。）。

- 确保电缆不会损害平行导轨的移动自由度。

# 操作方式

7.1. 操作CP控制器

1	2	3

4

图9：CP控制器

# 7.1.1 . 开始摆运动

- 打开控制器背面的主开关。

- 按I按钮。

- 用旋钮调节摆速。

  - 左止动：摆运动= 0，步进电机充当制动器。

  - 右停：最大摆运动

- 使用三个按钮（2）之一调整摆角。摆角动作14°（±7°）

摆角动作28°（±14°）

摆角动作56°（±28°）

## 7.1.2. 停止摆运动

- 按O按钮。

- 用旋钮将摆速度调至最大。这样可以抑制步进电机的制动功能，并且可以使用定位轮更快地定位下一个样品。

## 7.1 .3. 切入和切出切割带

D如果对控制器进行了改装，则此功能不可用

- 打开控制器背面的主开关。

- 按下I按钮（5）。

- 使用旋钮（2）调整切割带速度。

  - 左停：最低。速度

  - 右停：最大速度

- 按下O按钮（6）关闭切割带。

### 建立空闲模式

警告

应始终为以下工作建立空转模式：

    - 毕竟，使用平行导轨进行操作。

    - 钳夹样品时。

    - 每次更换样品之前。

    - 每次在使用平行导板之前，如果平行导板的状况未知（例如人员变更），则为之。

### 警告

在空转模式之外使用平行导板时，平行导板可能会损坏。

闲置模式下，请始终进行装配和组装工作，请参阅第7.2章。

图10：袖

- 将控制器背面的主开关设置为“ O”。

- 卸下套筒锁（2）。

- 松开摩擦阻尼器（3），直到不再有摩擦。

#### 只松开-请勿拧松！

- 拆下套筒联轴器（4）的盖子。

- 释放内套筒联轴器。如果看不到螺钉，请转动套筒（1），直到在窗口中看到螺钉为止。

- 重新插入套筒联轴器（4）的盖子。

# 粗加工裁切平面

图13：切割平面的粗调

- 拧紧套筒联轴器（4）并插入盖子。

- 卸下套筒锁（2）。

- 拧紧摩擦阻尼器（3）。

- 将样品连接到样品架（1）。

- 松开左右两侧的夹具支架（5）。

- 将平行导板推到储罐（6）的支撑面上，直至达到相对于切割带的所需位置。

- 沿切割方向将平行导板压向轴承表面（参见箭头），直到止动杆在支撑边框上齐平。

- 拧紧夹具支架（5）。

- 再次确保止动杆在支撑边框上齐平，以确保平行切割。

# 切割平面的精确调整

图14：精确调整切割平面

# 警告

夹紧套筒联轴器并同时安装套筒锁时，切勿手动转动拨针轮。

- 释放摩擦阻尼器（2），但不要完全拧开。

- 插入套筒锁（1）。

- 取下盖子（4），然后松开套筒联轴器。

- 用定位轮（3）将样品沿所需方向放置。 1圈是0.1毫米。

  - 放置时请注意切割带的切割损耗。

警告

I

定位时，始终仅向一个方向转动拨针轮即可消除后间隙。

- 拧紧套筒联轴器并插入盖子（4）。

- 卸下套筒锁（1）。

- 拧紧摩擦阻尼器（2）。

# 设定切割深度

图15：调节环

可以限制行进距离或使用调节环（1）锁定平行导轨。

- 松开滚花螺钉（2）。

- 调节调节环（1），以便可以毫无障碍地进行横切。

- 重新拧紧滚花螺钉（2）。

  - 在CP模式下切割

图16：CP控制器

- 接通控制器CP（背面）

- 打开水箱后部的冷却回路。

- 按下I按钮（2）。

- 使用摆锤运动中心位置的旋钮（1）将摆锤速度设置为0。

- 以CL模式（线接触）开始切割。

- 然后切换到CP模式。用旋钮（1）控制摆运动。

推荐摆速：位置2-5

- 使用按钮1-3（3）设置所需的摆角。推荐摆角：最小角度

- 切割后按O按钮（4）以关闭摆运动。

  - 摆运动停止在其起始位置。这对于样品的下一个定位是必需的。

## 保养和维护

正确操作后，EXAKT设备非常可靠，仅需很少的维护。

为确保这一点，必须按照维护计划在指定的时间间隔内进行以下维护和保养工作。

在进行保养和维护工作之前，必须阅读安全章节！

如果忽略“安全”一章，受伤的风险会增加。

维护只能由已被指派执行此任务的人员，并已就相关风险和危险被指示并具有适当资格的人员进行。

- 在进行保养和维护工作之前，必须断开设备的电源！

- 在某些应用中，冷却剂可能会受到污染。

建议将整个系统保持清洁状态。

D

## 保养和维护计划

| 系统 | . | " | 时间表 | .. | ,. | “•一世 | 保养和维护工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清洁时不取下盖子 |  |  | 每次使用后 |  |  |  | 经常检查 污染并在必要时清洁 |
| 直线导轨轴承和导向轴 |  |  | 每周1次或当 平行导轨已不再使用了很长时间 |  |  |  | 给线性导向轴承和导向轴上油 |
| 完全清洁，取下盖子 |  |  | 每周1次或当 平行导向器已长时间未使用 |  |  |  |  |

  - 日常清洁

清洁之前，请拔下设备上的电源插头。

在清洁过程中意外开启设备可能会导致手指受伤。

清洁之前，请拔出设备上的电源插头，或将其与电源断开。

警告

切勿用水冲洗平行导板或使用高压清洁器对其进行清洗。

切勿将平行导轨完全放入清洁液中以进行清洁。

切勿将清洁液直接涂在电连接器或开关元件上。

用一块事先用清洁液处理过的干净的无绒布清洁平行导板。

清洁外壳时，请勿使用任何腐蚀性清洁剂，例如丙酮或硝基溶液。在实践中已证明以下清洁剂是有用的：

- 酒精（最高100％）

- 清洗溶剂

- 洗碗液加水

每次使用后，用一块布清洁平行导板。平行导轨的外部必须充分清洁。

## 每周清洁

图17：封面

- 松开滚花螺钉（1），然后取下平行导板的盖板（2）。

- 现在，按照Chapter Fehler清洁所有打开的组件！Verweisquelle konnte nicht gefunden werden ..

- 按照章节费勒，给线性导向轴承和导向轴上油！Verweisquelle konnte nicht gefunden werden ..

- 放回封面纸。

## 上油线性导向轴承和导向轴

图1B：封面

# 警告

使用不正确的润滑剂会导致线性导向轴损坏。

仅使用Exakt认可的特种油。

- 松开滚花螺钉，然后取下盖板。

- 卸下圆柱螺钉（1），每个导向块2个。

- 在轴承座（2）的孔中涂抹2-3滴特殊油。

- 给导向滑轨（3）上油时，使其来回移动一点，以便也给导向轴上油。

- 重新拧上圆柱头螺钉（1）。

- 放回封面并拧紧。

### 补救功能

'> c''

I

u,,,

.d

"'·

补救

供应。

检查电源。

描述

原因

操作显示无电

故障表

|  | 指示灯不亮设备保险丝不良。 | 更换设备保险丝。 |
| --- | --- | --- |
|  | 当控制器的主开关不良时指示灯亮。 | 联系服务。 |
| 切换到。 |  |  |
| 袖摆 | 步进电机电缆不行 | 检查步进电机电缆 |
| 运动确实 | 连接或错误 |  |
| 不起作用 | 连接的。 |  |
|  |  | 速度按钮，然后相应地调整速度。 |
|  | 左摆运动 |  |
|  | 停。 |  |

  - 故障切割结果

| 描述 | 原因 | 补救 |
| --- | --- | --- |
| 带有刻度按钮的样品放置不正确，或者薄层不平行。 | 使用刻度按钮定位样品无需事先释放摩擦阻尼器。 驱动器的支承板由此变形并且在切割过程中改变套筒的位置。 | 用刻度按钮定位样品之前，必须释放摩擦阻尼器！ |
|  | 套筒联轴器未正确拧紧。 当套筒联轴器打滑时，样品的切割平面在切割时移动。 | 牢固拧紧套筒联轴器。 |
| 样品明显弯曲（在细切过程中）。 | 进给力太高。 | 减轻饲料重量。 |
|  | 切割缝隙中的水动力过大。 | 降低频段速度。 |
| 向冷却液中添加洗碗液（降低表面张力）。薄层植入物从载玻片上升起。 | 进给力太高。 | 减轻饲料重量。 |
| 切口偏离。 | Coolinq错误或不正确。 | 检查冷却液供给。 |
|  | 切割带未正确夹紧。 | 检查cuttinq波段的运行。 |
|  | 支撑辊调整不正确。 | 检查支撑辊。 |
| 卷起乐队的眼泪。 | 切割带被卡住。 | 检查切割带； 清洁或根据需要更换。 |
|  | 切削参数错误。 | 检查并减少进料重量或必要时降低速度。 |
|  | 向后拉平行导轨时，操作员会损坏切割带。 | 等待直到将工件从切割带中取出足够远。 |

| 便秘 | ,· C 原因 | ,. 重新验证 |
| --- | --- | --- |
|  | 禁令进入地下 |  |
|  | 调整支撑辊的支撑。 |  |
|  |  | 滚轮（300），或调整下轮（310/311）的设置。 |

- 备件和配件

# 订购备件

使用本章作为传真模板订购备件。在下表中输入所有必需的数据，并将这些页面以及带有打勾的备件发送给您的专业经销商。

|  | 发件人 | 接受者 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  |  |
| 姓，名 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |
| 城市/位置 |  |  |  |
| 电话 |  |  |  |
| 传真 |  |  |  |
| 设备名称 |  | 类型 |  |
| 序列号 |  | 购买日期 |  |

### 并行指南300/310的备件

12

1 3W

14 --@

1 5

16

图19：平行导轨300/310

| . 位置 | 艺术。没有。 | 描述 | - |  | - | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31430 | Randelschraube M6 黑色滚花螺丝M6 |  |  |  |  |
| 2 | 31610 | Blechabdeckung，lang（260毫米），版本300 金属盖，lonq（260mm） |  |  |  |  |
|  | 37420 | Blechabdeckung，lang（355毫米），310版 长防护罩（355毫米） |  |  |  |  |
| 3 | 31600 | Blechabdeckung，库尔兹（260毫米），版本300 普拉特金属盖，短230mm |  |  |  |  |
|  | 37410 | Blechabdeckung，库尔兹（340毫米），310版 普拉特遇见。短盖（340mm） |  |  |  |  |
| 4 | 37450 | Randelschraube，schwarz，M6 黑色，M6，滚花螺钉 |  |  |  |  |
| 10 | 31470 | 温克尔哈尔特平行报 固定夹平行导轨 |  |  |  |  |
| 11 | 31480 | Randelschraube皮草Winkelhalter 固定夹的滚花螺钉（40毫米） |  |  |  |  |
| 12 | 31270 | Gewicht mit Schlitz，25克300 威格特带槽，25g 300 |  |  |  |  |
| 13 | 31280 | Gewicht mit Schlitz，50 g 300 Weiqht带插槽，50q 300 |  |  |  |  |
| 14 | 37270 | Gewicht mit Schlitz，100克310/311 带有插槽的Weiqht，100q 310/311 |  |  |  |  |
| 15 | 37280 | Gewicht mit Schlitz，200克310/311 带槽重量200g 310/311 |  |  |  |  |
| 16 | 31260 | 露背皮草Vorschubgewichte 300 载物架300 |  |  |  |  |
|  | 37260 | 挂脖皮草Vorschubgewichte 310/311 载物架300 |  |  |  |  |

### 尾架CP 300/310的备件

&

1/

--------·-:

i

图20：尾座CP 300/310

| 位置 | 艺术。没有。 | - - 描述 ...... | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-3 | 31690 | 套筒锁CP，可补充。 |  |
| 2 | 31760 | 套筒锁销 |  |
| 4 | 31701 | 套筒CouplinQ的ClampinQ螺钉M5x12 |  |
| 5-9 | 31711 | 驱动CP |  |
| 10-14 | 31720 | 完整的步进电机CP（圆形连接器，包括控制器连接电缆） |  |
| 14 | 31430 | 滚花螺丝M6 |  |

位置艺术。

没有。

..

描述

'

.

数量

.:

.,

  - 并行指南的控制器300/310

3

图21：平行导轨300 / 31o的控制器

| 1 | 31850 | 施密特汽车 步进电机电缆（圆形） |
| --- | --- | --- |
| 2 | 40290 | Geratesicherung 3,15A / M（2卡住） 细线保险丝3.15 IM（2件） |
| 3 | 31810 | CP-Steuerung 3031 CP / N |
|  |  | CP控制单元3031 CP / N |

### 平行指南300/310的工具

图22：平行导轨300/310的工具

| 位置 | 艺术。没有。 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31910 | 01皮草平行发膜/ 100毫升 平行油I 100ml |  |
| 2 | 31930 | 萨茨·恩布斯·施劳本德尔 内六角扳手一套 |  |
| 3 | 32290 | Zapfenschlussel 销扳手 |  |

### 指数

A	安装位置	7

制造商地址	4

应用领域	11

组装饲料重量	20

组装平行导轨	17, 18

B

镗孔油/乳液	9

C

保养和维护工作	31

清洁用品	9, 32

清洗剂	10

控制电子	16

CP控制器	16

切深	29

在CP模式下切割	30

D

日常清洁	32

净化证书	10

描述	11

E

电气连接	21

F

缺点	35

切割结果错误	36

CP控制器的功能	22

G

一般安全说明	5

导向轴	34

H

处理化学物质	9

处理Coolan润滑剂	9

安装	17

L

直线导轨轴承	34

0

给导向轴上油	34

给直线导轨轴承上油	34

订购备件	4, 38

p

平行指南

311................... ............................... 15

CL（接触线）	13

CP（联络点）	14

可能的组合	12

平行导板的精确定位

.. . ..............	......  ..... .... ... ...............	.. .. . . 28

停产	10

R

排除故障	35

平行导轨的粗略定位

................................................. ....... 27

s

安全须知	8

安全标志	6

选择位置	7

服务查询	4

设定切割深度	29

备件

平行导轨控制器300/310

··············· ······· ··············· ········· ······4 3

平行导轨300/310	39

步进马达300/310	41

开始摆运动	22

启动	7

停止摆运动	23

关闭切割带	23

接通切割带	23

T

平行导轨300/310的工具	44

u

w

保固条件	47

每周清洁	33

根据指示使用（预期用途）	10

## 附录

  - 保修条件

如果以下情况导致设备使用不当，则取消制造商的保证：

- 不遵守这些操作说明；

- 使用不合格的人员； l

- 未经授权修改设备及其组件。制造商不对由此造成的任何损失负责。

# 警告

使用不正确的备件或润滑剂会损坏设备的功能；制造商的保修取消！

如果使用未经认可的备件或润滑剂，则不能保证设备正常工作，并且保修被取消。

只能使用原厂备件和润滑剂或EXAKT认可的备件和润滑剂。

Et TAKT	版本09/2016	47