等等！ AKT

.		钻石	带锯

操作说明

版本09/2016

E300 / E310 / E311

货号：30891EN-AA

版本：09/2016	的翻译

原始使用说明书Englisti

### 目录

- 联络地址	5

  - 制造商地址	5

  - 维修和订购备件	5

- 安全	6

  - 有关安全的一般信息	6

  - 安全标志	7

  - 启动	8

  - 选择位置	8

  - 操作安全说明	9

  - 清洁安全说明	11

  - 处理化学物质和冷却剂/润滑剂	12

  - 清洗剂	13

  - 按照说明进行使用（预期用途）	13

- 说明/概述	14

  - 描述	14

  - 设备版本概述	15

- 设备配置	17

  - 带锯	17

4.1.1. EXAKT 300	17

4.1.2. 考试310	18

4.1.3. 考试311	19

  - 马达控制器	20

    - EXAKT 300电机控制器	20

    - EXAKT 310/311电机控制器	21

  - 冷却单元	21

    - 冷却连接用于闭环循环	23

    - 冷却连接，可连续运行	24

  - 平行导轨	25

  - 控制电子（切割技术）	25

  - 配饰	25

- 安装	26

  - 架设带锯	26

    - EXAKT 300的供货范围	27

    - 架设EXAKT 300	27

    - EXAKT 310/311的供货范围	28

    - 架设EXAKT 310/311	28

  - 电气连接	29

  - 组装切割带	29

5.3.1. EXAKT 300	30

5.3.2. 考试310/311	32

  - 调整切割带的后部位置	34

    - EXAKT 300（通过支撑辊进行调节）	34

    - EXAKT 310/311（通过底轮调节）	36

  - 调整下轮（仅适用于EXAKT 310/311）	36

  - 安装平行导轨	39

  - 安装启动和访问保护	40

    - 有机玻璃保护（仅适用于EXAKT 300）	40

    - 塑料挡水板	41

  - 连接冷却/冲洗电路	42

    - 连续运转	43

    - 闭环循环	45

    - 涂孔乳液	46

- 操作方式	47

  - 开启带锯	47

    - EXAKT 300电机控制器	47

6.1.2 . EXAKT 310/311电机控制器	48

- 保养与维护	49

  - 保养和维护计划	50

  - 清洁外壳	51

  - 检查/清洁和更换切割带	51

  - 托辊保养	52

    - 检查/清洁和更换EXAKT 300支撑辊	52

    - 检查/清洁并更换EXAKT 310/311支座

|  | 滚子 | 53 |
| --- | --- | --- |
| 7.5. | 更换黄色平皮带 | 54 |
| 7.6. | 调整下轮（仅适用于EXAKT 310/311） | 55 |
| 7.7. | 冷却液 | 57 |
|  | 7.7.1 . 检查填充量 | 57 |
|  | 7.7.2. 检查质量 | 58 |
| 7.8. | 清洁排水盘 | 59 |
| 8 | 排除故障 | 60 |
| 9 | 技术数据 | 61 |

  - 一般数据	61

  - 可以使用的镗孔油和消毒剂	62

  - 特殊电压	63

### 备件和消耗品	64

  - 订购备件	64

  - 消耗品	65

  - 金刚石带锯E 300的备件	67

  - 金刚石带锯的备件E 310/311	70

### 指数	73

### 附录	75

  - 保固条件	75

  - 符合性声明	76

# 联系地址

# 制造商地址

EXAKT Advanced Technologies GmbH Robert-Koch-Strasse 5

22851 诺德施泰特德国

电话：+49 40 529 560-0

传真：	+49 40 524 9959

电子邮件：info@exakt.dehttp://www.exakt.de

# 备件的服务和订购

如果您有服务咨询或要订购备件，请联系订购设备的专业经销商。

使用“备件和附件”一章中的订购表订购备件。

D

# 安全

# 有关安全的一般信息

负责设备及其相关组件的安装，启动，操作和维护的每个人都必须全面阅读和理解这些说明，尤其是“安全”一章。

可能必须考虑相应人员的专业资格来提供指导。

这些说明中的符号说明：

表示非常危险的情况。忽视此说明会导致致命或严重的不可逆的伤害。

表示非常危险的情况。忽视此说明可能会导致致命或严重的不可挽回的伤害。

# £注意

表示危险情况。忽视此说明可能会导致轻度或中度伤害。

# 警告

表示存在财产损失的风险。忽视此说明可能会导致财产损失。

在这里，您会发现当前背景下的重要背景信息和说明，或一系列操作中的状态信息

D

### 安全符号

&

S}'。'。mbol

'

含义

河

-

割伤警告

&

电压警告

锌

警告一般和非分类危险

A

自动启动前的警告

1 - .

/4\

反向旋转辊警告

警告有毒物质

激光等级1

激光1级标签

使用激光切割线指示时

|  | 含义 |
| --- | --- |
|  | 拉电源插头 |
|  | 戴防护眼镜 |
|  | 穿防护服 |

  - 启动

设备外壳上有导向标志，可为您提供额外的安全操作。

为了您自己的安全，请始终遵守所有安全说明。

在启动设备之前，必须确信操作员已满足所有安全条件。

遵守相关的事故预防规定以及其他公认的安全和职业健康规定。

### 选择位置

设备必须水平放置。

安装位置必须确保设备的稳定性。

将设备放在可以承受机器重量的固定实验室工作台上（请参阅“技术数据”一章）。

### 警告

请勿在设备上放置任何物体。

- 连接设备之前，请检查电缆和插头。

仅使用铭牌上指定的连接电压并使用正确安装的接地插座连接设备。

连接之前，将电源电压与设备铭牌上指定的设备电压进行比较。

选择安装位置时，请遵守设备附近可能使用的流体和润滑剂的相应安全说明和制造商说明。

# 操作安全说明

避免从事以下活动：

- 表示对用户或任何其他人的生命和肢体构成生命危险，损害设备或任何其他物质资产，损害设备的安全性和功能，不遵守所列的安全说明。

该设备只能由已被指派执行这些任务，并已就相关风险和危险接受过指示并具有适当资格的人员进行维护和修理。

在操作过程中，请保持设备外壳处于关闭状态，仅将其打开以纠正故障并进行维护工作。

工作结束后，请立即重新连接所有缺少的安全设备并盖好。

对于长发人士和穿着敞开的衣服，领带，围巾，珠宝，手镯等的人来说，皮带轮和驱动轮会造成伤害！

  - 更换切割带后，必须重新装上保护盖。

  - 穿紧身衣服适合所有工作，并用头套保护长发。

  - 更换切割带时，请勿佩戴领带，围巾，珠宝，手镯等。

.& 警告

与带齿带的带锯相比，短时间接触切割带不会造成伤害。但是，长时间接触切割带确实会造成切割伤害。

运行时切勿伸入切割带。

    - 仅在关闭金刚石带锯时才夹紧或取出工件。

进行带电连接时，请务必拔下电源插头。粗心会导致触电。

在电气系统上进行维护时，请遵守以下规定：

    - 断开设备连接。

    - 防止设备重新开机。

    - 检查是否没有电源。

    - 接地和短路。

    - 覆盖所有相邻的带电部件并固定危险区域。

# 警告

如果冷却剂泵在没有液体的情况下长时间运行，则可能会损坏冷却剂泵。

为防止泵意外运行并因此干运转，请在水箱后部的单独开关处关闭冷却剂泵。

## 清洁安全说明

清洁之前，请拔下设备上的电源插头。

在清洁过程中意外开启设备可能会导致手指受伤。

清洁之前，请拔出设备上的电源插头，或将其与电源断开。

  - 切勿用水冲洗金刚石带锯以进行清洁，或使用高压清洁器对其进行清洁。

惰轮或支撑辊上有受伤和/或缠绕的危险！

当用运转中的电机清洁设备时，空转皮带轮和/或支撑辊上有受伤或缠绕的危险。

仅在关闭设备时清洁设备。

根据应用场合，操作员可能会接触到有毒，传染性或放射性物质。

在清洁和维护工作之前，必须针对相应的应用采取必要的安全措施。在进行所有维修和保养之前，必须对设备进行清洁或消毒。

### 处理化学物质和冷却剂/润滑剂

处理油，油脂和其他化学物质时，请遵守各自的安全数据表和有关各自制造商的处置说明，以及所有本地安全要求。

当使用空心油或乳液时，会产生少量的气溶胶。

确保已正确吸出并戴上防护眼镜。

&

•

- 如果接触有毒，传染性或放射性物质，则必须针对各自的应用采取必要的安全措施。

- 在进行任何维修或保养之前，请清洁或消毒设备。

# 清洗剂

使用清洁剂时，请遵守各自的安全数据表和有关各自制造商的处置说明，以及所有本地安全要求。

使用爆炸性或高度易燃的清洁剂会增加爆炸的风险。

请勿使用任何易燃易爆的清洁剂！

# . 请根据说明进行使用（预期用途）

该设备必须仅按“说明”一章中所述与EXAKT交付并认可的组件一起使用。

超出这些限制的任何使用均不视为预期用途。对于由此造成的损坏，制造商不承担任何责任；在这种情况下，用户/操作员本人承担全部风险。

# 描述/概述

  - 描述

EXAKT金刚石带锯只能用于多种材料和复合材料以及带有或不带有植入物的骨组织和/或软组织的横切。

如果切割了未固定或未完全固定的组织，则必须在冷却液中添加固定剂和/或在使用后必须对机器进行消毒。

EXAKT横切系统不能用于以不确定的（较高）进料速度进行手动进料的横切。

加工易延展材料（例如，软铝，铜）时可能会产生风险：切割带卡住，可能导致其撕裂或工件弹出。该机器只能与Exakt的金刚石切割带一起使用，而不能与齿形带（例如用于木材，金属或类似材料的带锯中的带）一起使用。

该机器仅供实验室，研究和生产中的商业用途，不能用于家庭或业余爱好。

# 设备版本概述

这些设备根据其应用领域具有以下各种主要功能：

##### 实拍300/310

- EXAKT 300和EXAKT 310之间的主要区别在于它的性能特点。请参阅技术数据一章。

- 可以使用各种平行引导件使用各种生成方法/技术，例如接触线（CL）和接触点（CP）。

- 在CP版本中，有机玻璃飞溅和接触保护相结合，可防止直接接触切割带以及从切割区域喷出液体。

- 种类最多的配件，例如激光切割线指示仪，自动定位器，带数字千分尺的样品定位器，通用样品架，真空板。

##### 考试311

- EXAKT 311和EXAKT 310之间的主要区别在于它的性能特点。请参阅技术数据一章。

- 由于扩展了380 mm的切割长度，因此使用了具有较大工作区域的特殊平行导轨。

- 在整个工作区域内排干托盘。

|  | 实例300 | 实例310 | 实例311 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可以使用的平行导轨 |  |  |  |
| - CL | X | X | X* |
| - CP | X | X | X* |
| - 基本单元（大型工作台） | -- | -- | X |
| 通用控制电子 |  |  |  |
| - CP | X | X | X* |
| 配饰 |  |  |  |
| - 激光切割线指示 | X | X | X |
| - 自动定位器 | X | X | -- |
| - 数字千分尺 | X | X | -- |
| - 通用样品架 | X | X | -- |
| - 真空板。 | X | X | -- |
| 飞溅和访问保护 |  |  |  |
| - Plexiglas | X | -- | -- |
| - 塑料挡水板 | X | X | X |

*选件：转换套件为E311的平行导轨

# 设备配置

  - 带锯

请参阅“备件和附件”一章以订购备件。

D

# 4.1.1. EXAKT 300

p

图1：设备配置EXAKT 300

| a | 带锯控制器 | h | 切割带 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (电机过载开关/销- |  | 锁定螺丝，下部支撑 |
|  | 型触点在后面） |  | 滚筒 |
| b | 带张力调节 |  | 下支撑辊 |
| c | 锯壳 | k | 坦克 |
| d | 车轮在顶部 |  | 可调底座（2个） |
| e | 鞋面高度调节 | m | 车轮在底部 |
| f | 支撑辊 上支撑辊 | n o | 排水阀 驱动皮带轮 |
| g | 上部支撑的锁定螺丝 | p | 移动式喷雾防护 |
|  | 滚筒 |  |  |

## 马达控制器

    - EXAKT 300电机控制器

a

b

图4：EXAKT 300电机控制器

乐队速度

- 左止点：切割带以最小速度运行

- 右止点：切割带以最大速度运行b主开关开/关

## EXAKT 310/311电机控制器

#### a

b

图5：电机控制器EXAKT 310/311

电动机开/关和带速度

- 左止点：电机关闭

- 电位器，左止：

切割带以最小速度运行

  - 右止点：切割带以最大速度运行b冷却液泵开/关

## 散热单元

冷却单元用于使冷却液在储罐中循环。

# 警告

如果设备空运行，则冷却剂泵可能会损坏。切勿在没有冷却液的情况下运行冷却液泵。

DD

图6：冷却液泵

- 铭牌

- 冷却液泵盖

- 冷却液泵的开/关开关（仅EXAKT 300）d冷却液泵

### 冷却环闭合的冷却连接

b

图7：用于循环的软管连接

- 冷却液控制销

- 连接到泵进行冷却

- 连接到用于清洁软管的泵

该设备在工厂已连接以进行闭环循环。

D

    - 冷却连接，可连续运行

警告

如果在淡水操作中关闭排水阀，冷却液罐最终将溢出，从而导致水损坏。

打开冷却液箱上的排放口。

将软管以向下接触的方式连接到排水连接处，并引到水盆。

图8：淡水软管连接

a冷却泵的连接b冷却液控制销

- 淡水入口连接

- 连接到用于清洁软管的泵

## 平行指南

根据所使用的切割技术，使用了各种平行导轨。详细说明包含在“并行指南”的操作说明中。

## 控制电子（切割技术）

根据所使用的切割技术或平行导轨，使用控制电子设备。

CP控制器（接触点），该控制器的详细说明包含在“并行指南”的操作说明中。

## 配件类

可用于带锯的各种附件，例如：

- 激光切割线指示

- 自动定位器

- 数字千分尺

- 通用样品架

- 真空板

附件的详细说明包含在附件的使用说明书中

## 安装

## 5.1. 安装带锯

警告

切割带非常敏感，因此必须格外小心。

仅在完成所有初步安装工作后才安装切割带。

# 警告

紧靠平行导轨的危险。

不要在房间的通道中安装带锯。与墙壁保持足够的间隙。

交叉切割系统的良好位置。

一个 - -

e

b

##### d

图9：工作位置（俯视图）

- 壁

- 切割单元c冷却液单元

d工作台边缘e平行导轨

    - 检验范围300

EXAKT 300金刚石带锯的供货范围包括以下组件：

- 切割单元和冷却液单元

- 切割带

- 平行指南

- 夹紧装置

- 其他配件

## 安装EXAKT 300

如下安装EXAKT 300带锯：

- 首先将切割装置放在合适的实验室工作台上（高度约75厘米）。有关重量规格，请参见“技术数据”一章。

- 将切割单元与其可调节的底座对齐，以确保牢固牢固的立足点。

## 电气连接

可以按第9.3节中所述的夹紧方式交付设备。连接之前，将电源电压与设备铭牌上指定的设备电压进行比较。

## 组装切割带

警告

如果使用未经批准的切割带，则不能确保功能完善。只能使用原始的EXAKT切割带。

对于因不遵守本规定而引起的任何损坏，制造商概不负责。

# 警告

切割表面的质量（光滑度和表面质量）在很大程度上取决于切割带的质量。始终小心使用切割带，不要弯曲它。

正确存放切割带。切勿在切割带上放置任何物品。

为了满足各种要求，可提供具有以下功能的切割带。

- 厚度0.1 / 0.2 / 0.3毫米

- D32D181的金刚石涂层

当外壳盖打开时，切勿进行安装工作！仅打开外壳盖以安装并夹紧切割带。

下文所述的工作必须由制造商的人员或操作人员的专业技术人员执行。

## EXAKT 300

C	d

图10：放置切割带EXAKT 300

- 卸下防溅板的前部。

- 卸下外壳盖（3个锁紧螺母）。

- 确保顶部（d）和底部支撑辊（e）符合切割带的厚度。数字打在支撑辊的正面：

1 =切割带厚度0.1毫米2 =切割带厚度0.2毫米

- 向后摆动上支撑辊和下支撑辊。

  - 松开固定螺丝（f）。

  - 使用支撑辊支架向后摆动支撑辊。

- 松开夹紧螺母（c）。

  - 顶轮（b）可以降低5-10毫米。

- 将切割带放在两个轮子上（a，b）。

- 要夹紧，请旋转夹紧螺母（c），直到将切割带稍微夹紧为止。

- 手动转动轮子一点。

图11：夹紧切割带EXAKT 300

- 旋转固定螺母（a），直到固定螺母的下边缘在连接器上的环2和环3之间。

如果在设备运行时夹住切割带，则皮带轮和驱动轮之间会有缠绕的危险！

在调试过程中，在没有保护罩的情况下短时间开机时，请勿伸入驱动元件。

- 穿紧身的衣服，将长发扎在脑后。请勿佩戴任何可能缠在一起的珠宝，领带或其他衣服。

- 将电动机控制器设置为最慢的频段速度。

- 短暂打开带锯。

切割带必须在车轮上居中。

- 按照“调整支撑辊”一章中的说明调整支撑辊。

- 合上外壳盖。

## 调整切割带的后退位置

## EXAKT 300（使用支撑辊进行调整）

关闭带锯时，调整支撑辊。

# 警告

切带不能被支撑辊压向侧面或向前，参见图13（右）。

否则，切割带可能会过早撕裂。

必须调整支撑辊，以使切割带的行程不受其影响。

a

a

b

+-

I

CC

I

'

b

图13：调整EXAKT 300的支撑辊

- 上托辊（a）

  - 松开固定螺丝并引导支撑辊，而不必将其压到切割带后部的凹槽中。

- 下支撑辊（c）

  - 必须将支撑辊从下方引导到切割带上。

  - 松开固定螺钉（b），并在不将支撑辊压到切割带后部的凹槽的情况下对其进行引导。

- 首先检查切割带的平稳运行，然后低速运行，然后再高速运行。

# 警告

最佳设置时，切割带的后部只能在切割时位于支撑辊上。

##### 进行调整后

- 重新装上外壳盖。

  - 将盖子放在双头螺钉上，并用锁紧螺母固定。

- 重新安装防溅保护，请参阅第14章。5.7

## 安装飞溅和访问保护

## 宝克力保护（仅适用于EXAKT 300）

有机玻璃的飞溅和访问保护由两部分组成。它安装在冷却液箱和平行导轨上的滑轨上。

图17：安装后部有机玻璃保护罩

- 用螺栓将有机玻璃后保护装置（a）锁入平行导轨的孔中。

图：18：安装前有机玻璃保护罩

- 将有机玻璃前保护板（a）及其接触面放在滑轨（c）上，并用固定螺钉（b）进行固定。

# 警告

要进行操作，请先将后部向前翻动，然后将前部向右推。然后，工作区完全关闭。

### 塑料飞溅挡板

塑料防溅板的防溅和进入保护装置由两个有机玻璃面板和三个带有塑料防溅板的支架组成。它安装在带锯机外壳上安装的安装导轨上。

图19：安装前塑料挡水板

- 将有机玻璃面板插入前连接导轨。

- 将带有塑料挡水板的支架放在有机玻璃面板上。

- 将有机玻璃面板插入后部安装导轨中。

- 将带有塑料挡水板的支架放在有机玻璃面板上。

- 将带有塑料防溅板的第三个支架放在两个有机玻璃面板的侧面。

### 警告

I

在运行过程中，请确保将前后塑料挡水板钩入冷却液箱。然后将工作区域完全关闭。

## 5.8. 连接冷却/冲洗电路

切割时将切割带冷却并冲洗。为此，冷却/冲洗回路有两个接口。应用程序区域是确定使用哪个连接的主要标准。

  - 连续运转

    - 在连续运行中，冷却/冲洗回路连接到淡水管线。

    - 连续操作用于切割新鲜的组织和嵌入塑料的样品，这些组织和样品不包含任何金属或生物陶瓷（细菌形成率低）。

  - 闭环循环

    - 在闭环循环中，冷却/冲洗回路由集成的冷却剂泵提供。

    - 孔油乳液主要用于闭环循环。当用金属植入物分离物体时，这些特别有利。此外，油成分具有减少对切割带的磨损的作用。

## 连续操作

警告

只能将软管推到红色的管座上，而不能固定在适当的位置。由此可以排除由过量的水引起的压力过载。如果超出允许的压力，则软管会从管座上滑落。

图20：淡水软管连接

连续运行不需要内部冷却剂泵。连续运行的连接位于带锯机壳后部和冷却液箱下部区域中的分配块上。

- 在水箱后部的单独开关处关闭冷却液泵。

- 用软管（内径4 mm）将供水管推到带锯后壳上分配块（b）上的红色单管插座上。

  - 在现场安装可调水龙头。

# 警告

如果排水阀关闭或排水软管放置不正确，冷却液箱会溢出。这会损坏带锯。

在连续运行中，打开排水阀并将排水软管以恒定的向下倾斜角度放置。不得有背压。

- 将排水软管连接到排水阀（见图1-3），然后打开排水阀。取决于应用，可能必须对排放的水进行特殊处理或处理（请参阅“安全”一章）。

- 在另外两个管插座上放置或更换用于冷却（a）和清洁（c）的软管。

- 在切削过程中，用冷却液控制销（d）调节冷却液量。

### 闭环循环

带锯已准备好进行闭环循环。在闭环循环中，内部冷却剂泵使孔乳液通过冷却/冲洗回路循环。

图21：用于循环的软管连接

# 警告

如果冷却液的液位过低，则冷却液泵可能会空转。

每次操作后都要检查冷却液的液位。如果冷却液液位过低，则必须重新注入冷却液。

冷却/冲洗回路可能被污染的冷却剂阻塞。

每次运行后都要检查冷却液。如果冷却液被污染，请更换所有冷却液并清洁冷却液/冲洗回路。

      - 在水箱后部的单独开关处关闭冷却液泵。

      - 在另外两个管插座上放置或更换用于冷却（a）和清洁（b）的软管。

      - 关闭排水阀。

      - 从冷却液箱的地板上取下盖板。

      - 将纱布缠绕在冷却剂箱（塑料孔过滤器）底部的隔热板上，然后重新插入。

      - 按照“施加孔乳液”一章中的说明施加孔乳液。

      - 将内孔乳液注入冷却液箱（在纱布上过滤）。冷却液液位应恰好在盖板下面。

      - 从冷却液箱的地板插入盖板。

      - 通过水箱后面的单独开关打开冷却液泵。

      - 打开带锯时，闭环循环会自动打开。

      - 在切削过程中，用冷却液控制销（c）调节冷却液量。

## 应用钻孔乳液

在冷却剂箱的外部涂抹内孔乳液。有关数量和混合比的详细信息，请参见“技术数据”一章。

- 填充约将10升水倒入合适的容器（例如，大的密闭塑料罐）中。

- 加入镗孔油并混合。

- 加入消毒剂并混合。

- 按照5.8.2中的说明将孔乳液重新注入冷却液箱中在“连续运行”一章中，或更换旧的内孔乳液。